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超低温冰箱比选项目概况

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	邀请人
	名称：德阳市疾病预防控制中心（德阳市卫生监督所）

地址：德阳市旌阳区千山街一段1号

联系人：邬老师0838-2518393

	2
	最高限价
	5万元

	3
	项目名称
	超低温冰箱比选项目

	4
	比选地点
	德阳市疾病预防控制中心（德阳市卫生监督所）会议室

	5
	比选内容
	比选采购超低温冰箱

	6
	比选方式
	综合评分

	7
	报名方式
	密封邮寄或现场递交响应文件形式报名

	8
	响应文件份数
	一份正本

	9
	响应文件递交地点及截止时间
	响应文件递交地点：德阳市疾病预防控制中心（德阳市卫生监督所）3楼A310室
截止时间：自公告日起到2026年8月7日上午12:00时前


供应商比选邀请函

根据相关资金预算和单位具体需求，我单位拟通过比选采购一台超低温冰箱。我单位作为该项目的比选邀请人，现诚邀符合条件的供应商参加比选。

一、比选基本情况

请参见“超低温冰箱比选项目概况”

二、资金情况

资金来源：财政资金。

三、本次比选项目简介

德阳市疾病预防控制中心（德阳市卫生监督所）拟比选超低温冰箱供应项目一项，拟招入供应商1家。
四、比选申请人资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

五、响应文件送达

所有参加比选的供应商应编制响应文件。响应文件用汉语编制，正本一份。响应文件必须在2026年8月7日上午12:00时前通过密封邮寄或现场递交的形式送达德阳市疾病预防控制中心（德阳市卫生监督所）3楼A310室，逾期送达不予受理。

响应文件的编制要求

一、格式要求

比选申请人在制作响应文件时必须使用本章所附格式，未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

二、响应文件包含各项内容，且需提供相应的证明文件

1、营业执照副本（提供复印件并加盖单位公章）。

2、公司简介及相关证明材料。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函。

4、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

5、供应商具有法律、行政法规规定的其他条件的承诺函。

6、针对本项目配置的人员及相关配套设施承诺函。

7、相关业绩证明材料。

10、法定代表人身份证复印件。

11、法定代表人授权书原件及授权代表身份证复印件。

三、响应文件装订成册，除签字外，全部用不褪色的墨水(粉)打印。

四、比选申请人编制的响应文件应简洁明了，不提供与本项目必须无关的其他多余资料。

正本
德阳市疾病预防控制中心（德阳市卫生监督所）

超低温冰箱供应商
响应文件
供应商名称（盖章）：

XX年XX月XX日

★一、供应商的资格、资质性及其他类似效力要求（资格审查，为实质性要求，投标人若未满足的，将被视为无效投标。）

（一）参加比选的供应商应具备的资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（公司成立不足三年的从成立之日起算）

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。
7、供应商单位及其现任法定代表人（负责人）、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；（公司成立不足三年的从成立之日起算）
8、授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料；

9、按照本项目比选文件的规定获取了比选文件。

（二）供应商应当提供的证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力。供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”若为自然人：提供“身份证明材料”。（以上均提供复印件）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。具有健全的财务会计制度的证明材料：可提供2024年度（含）至今（任意一年度）经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；也可提供2024年度（含）至今（任意一年度）供应商内部的财务报表（财务报表内容至少包含并体现资产负债、现金流量及利润情况）；也可提供截止响应文件递交截止日一年内其基本开户银行出具的资信证明；供应商注册时间截止响应文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程。以上均提供复印件）。提供具有良好商业信誉的承诺函。

3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2024年至今任意一个月的纳税证明材料复印件或有依法缴纳税收良好记录的承诺函（注：证明材料可为银行电子回单或税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据的复印件）；提供2024年至今任意一个月的社保缴纳证明材料复印件或有依法缴纳社会保障资金良好记录的承诺函（注：证明材料为银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据复印件）；依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明。

5、提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（公司成立不足三年的从成立之日起算）。

6、提供具备法律、行政法规规定的其他条件的承诺函。

7、提供供应商单位及其现任法定代表人（负责人）、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录的承诺函（公司成立不足三年的从成立之日起算）。

8、法定代表人（负责人）身份证明材料复印件。

9、法定代表人（负责人）授权书原件及授权代表身份证明材料复印件（注：如响应文件均由供应商法定代表人（负责人）签字的且法定代表人（负责人）本人参与比选的，则提供法定代表人（负责人）资格证明书）。

10、按照本项目比选文件的规定获取了比选文件（供应商不需要对本条提供证明材料，由采购代理机构提供供应商获取比选文件情况的材料）。
二、技术要求

（一）功能需求

●1、适用于艾滋病防治实验室病毒毒株、血清样本、核酸提取物等生物样本的长期低温储存。
★2、控温范围：包括-40℃至-86℃区间可调，核心储存温度稳定在 -80℃±1℃。

▲3、容积：≥350L，有效储存空间需适配实验室样本存储量，内部搁架可灵活调整。

●4、认证要求：需通过 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 14001 环境管理体系认证；具备医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；符合 CE、UL 等国际安全认证标准。

（二）性能参数
▲1、温度控制系统：采用双压缩机复叠式制冷系统，支持故障冗余，单台压缩机故障时另一台可维持低温。

●2、配备高精度微电脑温控器，温度显示精度≤0.1℃，支持设定温度、实际温度双显示。

●3、具备快速降温功能，环境温度25℃时，空箱从室温降至-80℃的时间≤12小时。

●4、温度均匀性：箱内各点温度偏差≤±3℃。

●5、配备双道磁性密封门，门体带加热防凝露功能，防止门框结霜影响密封性能；门体可90°悬停，方便样本存取。
（三）安全防护
●1、多重报警功能：具备高温报警、低温报警、传感器故障报警、门未关严报警、断电报警、压缩机故障报警等功能。

●2、样本保护设计：具备断电延时保护功能，避免频繁启停对压缩机和样本的损伤；支持自动重启功能，供电恢复后自动按设定温度运行。

●3、门锁采用防盗设计，支持密码锁或刷卡解锁，防止非授权人员操作。

●4、配备独立的冷凝水收集装置，避免冷凝水泄漏污染实验室环境；箱内气流设计合理，防止样本挥发物积聚。

（四）运行与安装要求

★1、运行环境：温度：10℃-32℃，相对湿度：≤80%。

★2、电源要求：AC 220V±10%，50Hz，具备过载保护功能。

●3、安装条件：设备底部配备万向轮和固定脚杯，方便移动和定位。
三、商务要求

●1、提供医疗器械注册证、产品检测报告等资质文件原件或复印件。
●2、交货期：合同签订后15个工作日内完成供货、安装和调试，并对实验室操作人员进行使用培训。

▲3、质保期：≥2年整机质保，压缩机质保≥5年；质保期内免费上门维修、更换配件。
●4、响应时间：接到故障报修后，2小时内响应，24小时内安排工程师上门维修。
●5、付款方式，验收合格后，供应商开具发票，采购方收到发票30个工作日内全额支付费用。

注：带“★”号条款为实质性要求，投标人若未满足的，将被视为无效投标。
附件1
超低温冰箱比选申请书

一、我单位非常愿意参加 德阳市疾病预防控制中心（德阳市卫生监督所） 关于“超低温冰箱”的供应商比选。作为合法行使其职责的代表，在审查和完全理解了所提供的所有比选文件后，以下签字人在此作为授权代表，为获得供应合同参加你们组织的超低温冰箱比选。

二、我单位对提交的所有比选申请文件负责。你方或授权代表在此被授权可对我单位进行查询或调查，以证实有关本申请提交的声明、文件和资料的真实性。

三、我单位完全理解比选人因法律和政策原因取消比选以及拒绝所有的比选申请文件，并对此类任何行动不承担任何责任。

四、由于整个比选是事后备案，我单位也完全理解可能因某种正当原因而改变比选结果(即使已签字合同)或重新比选并不承担任何责任。 

供应商名称（盖章）：                

授权代表签字：                

日期：    年   月   日

附件2

声  明
致德阳市疾病预防控制中心（德阳市卫生监督所）：
我单位现参加德阳市疾病预防控制中心（德阳市卫生监督所）超低温冰箱供应商的比选，我单位现郑重声明：

1、我方将严格遵守有关法规规定。

2、我方已认真阅读比选文件的全部内容，对本次比选将作出实质性响应，并且不恶意报价（明显高于市场价格或者低于成本价）。

3、我方同意按照贵单位的要求提供与比选、报价有关的一切数据和资料，并确保其真实性和合法性，如提供不齐，责任自负。

如违反以上声明，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称（盖章）：                

授权代表签字：                

日期：    年   月   日

附件3
供应商单位基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称（盖章）：                

授权代表签字：                

日期：    年   月   日

附件4

法定代表人（负责人）资格证明书

单位名称：                            

地址：                                

姓名：          性别：    年龄：   职务：

本人系                        （供应商名称）的法定代表人（负责人）。就参加贵公司组织的超低温冰箱供应商比选活动，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。
（※附法定代表人（负责人）身份证明材料正反面复印件※）

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

年   月   日

附件5
法定代表人（负责人）授权书
德阳市疾病预防控制中心（德阳市卫生监督所）：

本授权声明：         （供应商名称）         （法定代表人（负责人）姓名、职务）授权               （被授权人姓名、职务）为我方“超低温冰箱”项目比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

授权人签名：

被授权人签名：

注：授权人与被授权人身份证复印件须紧附其后。

供应商名称（盖章）：               
日期：   年   月   日

附件6

无行贿犯罪记录承诺函

德阳市疾病预防控制中心（德阳市卫生监督所）：

本单位            （供应商名称）作为贵单位超低温冰箱的供应商，现郑重承诺：我单位及现任法定代表人（负责人）         （名字），身份证号          、主要负责人        （名字），身份证号：              ，在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商（盖章）：            

授权代表签字：            
日期：           

附件7

承诺函

德阳市疾病预防控制中心（德阳市卫生监督所）：

我方自愿参加德阳市疾病预防控制中心（德阳市卫生监督所）超低温冰箱供应商比选，并郑重承诺：

1、我方具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方参加本项目供应商比选，不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

3、我方参加本项目供应商比选，不存在联合体、转包和分包情况。

我方承诺对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责。如上述承诺不实,自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

特此承诺。

供应商（盖章）：            

授权代表签字：            
日期：           

附件8

报价书

德阳市疾病预防控制中心（德阳市卫生监督所）：
根据贵方超低温冰箱供应商比选公告，现正式授权     （姓名、职务）代表        （供应商名称）提交响应文件壹份，我公司在此声明同意如下：

1．我方已详细审查全部供应商比选文件，并同意提供按照贵方可能要求的与其有关的一切数据或资料。

2.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供相关项目的报价，所附报价一览表中规定的开发服务响应总价为：        （以人民币元为单位）。

3．我方将按比选文件的规定以及以后拟定的合同履行责任和义务。

4．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称（盖章）：                

授权代表签字：                

日期：    年   月   日

附件9
报价一览表
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	全部产品总报价大写：                  小写：


供应商名称（盖章）：                

授权代表签字：                

日期：    年   月   日
附件10
技术要求响应表
	序号
	比选文件要求
	响应内容
	偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


填写说明：1.“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。2.请按所投货物和服务的实际技术要求，逐条对应采购需求中所列要求进行填写。
供应商名称（盖章）：                

授权代表签字：                

日期：    年   月   日

附件11
商务应答表

	序号
	比选文件要求
	响应内容
	偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


填写说明：1.“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。2.请按所投货物和服务的实际技术要求，逐条对应采购需求中所列要求进行填写。
供应商名称（盖章）：                

授权代表签字：                

日期：    年   月   日
第四章 评比
一、总则

服务商应在截止时间前将密封后的比选响应文件提交给比选邀请人；凡在截止时间过后送达的不予受理。比选人在评比委员会和有关部门在场的情况下当场开封、当场评比。

比选人必须对供应商报送的响应文件内容保密，比选邀请人及评比参与者不得泄漏。严禁任何单位和个人以任何形式操纵或干预评比过程和评比结果。评比委员会成员不得在比选期间私下接触参加比选的供应商人员，不得接受供应商或相关人员的任何馈赠，不得参加供应商以任何形式组织的宴请、娱乐、旅游等活动，不得透露与比选工作有关的内部情况。

对响应文件进行检查。没有充分响应比选文件的不得进入打分程序；比选人认为响应文件有不清楚的地方，可以要求供应商解释、澄清，但供应商不得对比选文件作实质性的修改。拒绝澄清的，响应文件无效。

二、评比方法

本项目的比选由比选邀请人组织相关人员组成评比委员会对供应商的比选响应文件按照比选标准的规定进行评审。本次供应商的比选实行综合评分法，评委独立打分，合计得分排名前1名的为中选人。若得分相同则依次按“技术要求”、“商务要求”、“报价”得分高的排序在前，若仍相同则由评标委员会讨论决定排序。

	评分项目
	评分分值
	评标标准
	说明

	报价
	50分
	以本次有效的最低报价为基准价，报价得分=(基准价／响应报价)*45分
	报价以报价书为准

	技术要求
	30分
	完全满足得25分，每有一项▲指标负偏离扣4分，每有一项●指标负偏离扣2分。（本项目技术要求共16条，其中★实质性要求3条，▲关键性指标2条，●一般指标要求11条）
	技术要求响应以技术要求响应表表及采购文件要求的相关证明文件（如有要求）为准。

	商务要求
	17分
	完全满足得17分，每有一项▲指标负偏离扣5分，每有一项●指标负偏离扣3分。（本项目商务要求共5条，其中▲关键性指标1条，●一般指标要求4条）
	商务要求以商务应答表及采购文件要求的相关证明文件（如有要求）为准。

	响应文件的规范性
	3分
	响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。
	响应文件规范性装订


三、评比程序
综合评分明细表

带“▲”号项目作为关键性指标要求，带“●”号项目作为一般技术指标要求，不满足的将扣除相应分值；带“★”号条款为实质性要求，投标人若未满足的，将被视为无效投标。
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